南京医科大学康达学院连云港校区

药学实验教学仪器邀请招标书

项目编号:KD2014051602

根据南京医科大学康达学院连云港校区药学实验课开课需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

一、招标单位：南京医科大学康达学院连云港校区

二、招标项目：药学实验教学仪器

三、标的概括（货物清单及技术要求详见附件）：

第一包：普通高效液相色谱仪（9台）

第二包：气相色谱仪（6台）

第三包：高效液相色谱仪（1台）

四、投标须知

1．投标单位应认真阅读招标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件）；投标人必须为仪器生产制造厂商或代理商，如为代理商必须提供所投仪器制造厂商有效授权；投标单位必须是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

3．投标人所投产品须为全新产品，产品的质保期≥壹年，产品免费保修期≥叁年。投标单位必须有稳定、强有力的维修技术队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。投标单位所有质保期、免费保修期均自学院相关部门验收合格之日起算。免费保修期内（人为因素除外）出现故障免费上门维修，当场无法处理的故障，投标人需提供替代产品保障教学实验的正常开展。提供终身维修免收上门费，超过保修期的维修只收取部件成本费用。

4、付款方式：在货物安装、调试、验收合格后，支付合同款项的95%，验收合格满一年后，支付合同款项的5%。

5、报价方式：投标报价应是包括运输、安装调试、售后服务等一切费用在内的一次性报价。进口产品如能免税需同时报美元免税价。

6．评标方式：我院将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的实力、信誉、价格、品牌、业绩、行业内认可度及服务等综合因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我院不作任何解释，标书不退回。

五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式肆份，其中正本一份，副本三份，正副本发生差异时以正本为准。

（2）、报价文件应使用钢笔书写工整或打字印刷，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。投标文件须密封并在封口加盖公章。

（3）、投标文件发布时间：2014年05月16上午9:00（京时间）。投标文件发布地点：

南京医科大学康达学院：

http://202.195.176.69/s/107/t/275/p/1/list.jspy

采购联系人：单老师：0518-80689577        李老师：13851298551

周老师：15150942265

（4）、投标截止时间：2014年05月26日17:00时整前（北京时间）。将投标报名表提交或传真至南京医科大学康达学院连云港校区行政楼106后勤管理办公室，传真：051880689577

（5）、开标时间与地点：

开标时间：另行通知

开标地点：投标人应在通知的时间内将制作的投标文件一式肆份密封加盖公章后送达江苏省连云港市花果山大道春晖路8号南京医科大学康达学院连云港校区行政楼307会议室。

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书视为废标。

特此邀请。

南京医科大学康达学院连云港校区

2014年5月14日

附件：

第一包：普通高效液相色谱仪

技术指标

1．输液泵系统

1.1输液单元一套：

1.2流速范围：流速范围：0.00~10.00mL/min

1.3流速准确度：±1.0%

1.4流速精确度：≤0.1%RSD

2. 进样系统

2.1 手动进样

3 紫外可见检测器

3.1波长范围：190－700nm

3.2波长准确度: ±1nm, 精密度：< 0.1nm

3.3波长校正：使用氘灯

3.4波长重现性： ±0.1nm

3.5噪音（AU）： ±0.35×10-5

3.6漂移：1×10-4AU/h

4 色谱工作站

    - 是在Windows Win7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

    - 可以进行色谱峰的积分和标定。

    - 支持多种定量曲线方式。

    - 系统适应性计算，可获得色谱柱效，拖尾因子等数据。

    - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）

5、配置要求

1  输液泵   1套

2  7725i手动进样器  1套

3  25ul注射针 1支

4  进样器支架 1套

5  高灵敏度紫外可见光可变波长检测器  1套

6  色谱工作站  1套

7  5um  4.6 x 150mm，色谱柱1根

8  电脑       1套

第二包：气相色谱仪      联系人：李老师 联系电话：13851298551

周老师 联系电话：15150942265

技术指标

1. 柱温箱

1.1温度范围：室温以上8℃-425℃

1.2最大升温速率：75℃/min

1.3程序升温级数：5阶

1.4温度设定值精度：1℃

1.5温度稳定性：环境温度每变化1℃，柱温变化<0.01℃

1.6最长运行时间：999.99分钟

2. 分流/不分流毛细管进样口（带电子气路控制，简称EPC）

2.1最高使用温度：400℃

2.2最大分流比：250:1

2.3适合色谱柱内径：0.05-0.53mm

2.4流量范围：N2 0-200ml/min，He/H2 0-500ml/min

3. 氢火焰检测器

3.1电子压力/流量控制

3.2最高使用温度：425℃

3.3最低检出限（MDL）：< 3 pg C/sec，十三烷

3.4线性动态范围：>107

3.5最大采集速率：100Hz

3.6 自动点火；

4. 作软件

4.1支持Windows 7操作系统，中英文版可选

4.2具有强大的数据处理功能，保证数据的完整性和安全性

4.3可以进行色谱峰的积分和标定。

4.4可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

5.5原始数据和结果可以多种文件格式输出

5. 配置要求

1  原装进口气相色谱仪                   1套

2  程序升温分流不分流进样口             1套

3  氢火焰离子检测器                     1 套

4  色谱柱（Rtx-1301 Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.10um）   1 根

5  10ul微量注射器                       2支

6  气路附件（空气过滤器1套、2m & 1m,空气管1套、氢气管1套、5m,载气管1套）

7  电脑        1套

8  起始工具包

9  氢气发生器（可用国产）

10 空气发生器（可用国产）

第三包： 高效液相色谱仪      联系人：李老师 联系电话：13851298551

周老师 联系电话：15150942265

技术指标

1．二元高压梯度泵系统

1.1 工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置

1.2 最大压力：410bar (6000psi)

1.3 流速范围：0.00～10.00mL/min，以0.01mL/min递增

1.4 流速准确度：±1.0%

1.5 流速精度：≤0.1%RSD

1.6 延迟体积：<200µL（包括梯度混合器的体积）

1.7 梯度混合准确度：±0.5%，并且不随反压变化

1.8 梯度混合精度：0.15%RSD，并且不随反压变化

1.9 梯度控制曲线：多种，包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线

2  自动进样器

2.1  样品瓶数：48位样品盘（可放置两个48位样品盘，96位或384位多孔板）

2.2  进样精度：<0.3%RSD

2.3  进样范围：0.1—100uL（通过选配件可扩展至500µL）

2.4  进样方式：定量环充满进样；定量环部分充满进样；定量环部分充满且针溢出进样

  - 交叉污染度：<0.05%

3  荧光检测器

3.1 灯：150W 氙灯，连续弧光

3.2 检测限：水的拉曼光谱 ≥1000

3.3 激发波长：200—890nm

3.4 发射波长：210—900nm

3.5 波长重现性：±0.25nm

3.6 波长准确度：±3nm

4.  光电二极管阵列检测器

    - 波长扫描范围：190～800nm

    - 测量范围：0.0001～2.0000AUFS

    - 光源：全程氘灯（190～800nm）

    - 波长准确度：±1nm

    - 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

    - 噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

    - 漂移：1 x 10-3 AU/hour

    - 光路狭缝1.2nm，保证在最高分辨率下的最高灵敏度

    - 相梯型光束，从光路上消除示差折光效应，软件不需要设定“参比波长”

5．柱温箱

5.1温度范围：室温以上5℃-65°C

5.2温度稳定性±0.1 ℃

5.3温度精度:  ±0.5 ℃

6．色谱软件

    - 是在Windows Win7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

    - 保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中提取想要的数据。

    - 可以进行色谱峰的积分和标定。

    - 支持多种定量曲线方式。

    - 系统适应性计算，可获得色谱柱效，拖尾因子等数据。

    - 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

    - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能

7、配置要求

7.1  输液泵    2套

7.2 脱气单元 1套

7.3  混合器1套

7.4  自动进样器1套

7.5  贮液瓶托盘  一套

7.6  流动相瓶1000ml，6个

7.7  高灵敏度二级管阵列检测器1套

7.8 荧光检测器  1套

7.9  5um  4.6 x 150mm，色谱柱1根

7.10  5um  4.6 x 250mm，色谱柱1根

7.11 原装工作软件一套

7.12 电脑 （双核、主频3.0GHz以上，2GB内存，17”液晶显示器，250G硬盘，刻录光盘）                              1套

7.13 HP激光打印    一套

投标文件格式

1、投标函

致：

1．我方收到你方                           的招标文件。经研究，自愿以每套人民币（大写）                   单价，提供满足招标文件要求的机能实验教学系统，并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。

2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。

3．我方将派出专业技术人员负责系统安装培训。

4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的要求。

5．我方提供的教学系统其质量符合设计和规范的要求。

6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。

投标单位（章）：

联系电话：

法定代表人（签名或盖章）：

或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

2、报 价 明 细 表

| 序 号 | 采购项目 | 主要配置 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 质保期或维护期 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）: 拾 万 仟 佰 拾 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章 ）                    全权代表签字：

注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上表中的“投标报价单价”数应当等于“投标函”中投标报价数。

3、企业法人授权委托书

本授权委托书申明：我       （姓名）系

（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名

义参加                           （项目名称）的投标

活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处

理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标代理人（签字）：

联系电话：

投标单位盖章

年   月   日

4、技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标人技术偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

5、企业资质证明

营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、制造商证明

6、产品质量及服务承诺书

7、投标报名表

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 药学实验教学仪器 | 项目编号 | KD2014051602 |
| 投标单位名称 |  | 所投分标 | 有分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 电话 |  |
| 电子信箱 |  | 传真 |  |
| 报名截止时间 | 2014年05月26日17:00时 | 项目负责人 | 单老师 |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

需求方（简称甲方）：南京医科大学康达学院

供货方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地点：

二、供货日期

合同签定后    天（日历天）内交货、安装并调试完毕。

三、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从项目中标起到竣工验收止（含质保期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

四、交货要求

1、收货人：

2、交货地点：甲方指定地点。

3、交货要求：

五、产品验收

1、第一次验收：设备运抵甲方现场后，甲乙双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由乙方负责免费补齐、调换。乙方需提供相关设备质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，运行一周后，达到验收标准，甲乙双方共同验收合格。

六、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、乙方所供设备、材料及安装质量保证期不小于    年，计算起始时间从设备正式投入使用之日开始计算。

2、质保期内出现设备故障（人为因素除外），乙方在接到甲方通知后   小时内能积极响应，   小时内派员赶到现场，   小时内排除故障，免费排除故障、修复或更换零部件。如48小时内无法解决问题，能免费提供替代设备以确保教学任务的顺利开展。

3、在安装过程中，甲乙双方互相配合。

4、设备的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

七、甲方付款方式：

在设备安装、调试完毕并正常运行一个月后，能够满足使用部门要求的，经学院相关部门验收合格后支付合同总金额的95%，验收合格满一年后支付合同总金额的5%（不计利息）。

八、分包或转包。

严禁乙方进行分包或转包，如发现，甲方有权中止合同，造成的一切损失由乙方承担。

九、违约、索赔

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方因逾期交付货物的（不可抗力因素除外，如战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时双方协商解决。

十一、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十二、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

4、本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有相同的法律效应。

5、本项目招标、投标文件均为合同组成部分。

甲方：（公章）				   		  乙方：（公章）：

单位地址：							  单位地址：

法定代表人：						  法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：